## Slide 1: Etude et analyse du mouvement du bras en vue de la réalisation d’un système de prothèse de bras
Présenté par :
Mme Ryma Baziz
Mr AMIRAT Hamid Arslan

## Slide 2: Plan de la présentation :
Objectif du projet.
Structure générale d’une prothèse myoélectrique.
Circuit d’acquisition du signal EMG.
Classification du signal EMG.
Système d’actionnement.
Implémentation sur microcontrôleur.

## Slide 3: Objectif du projet

## Slide 4: OBJECTIF DU PROJET :

## Slide 5: Objectif du projet :
Dispositif mécatronique
Prothèse myoélectrique

## Slide 6: Qu’est-ce qu’une prothèse myoélectrique ?
Actionneur
Organe de commande
Acquisition du signal EMG
Exécution du mouvement
Structure mécanique

## Slide 7: CIRCUIT d’acquisition du signal EMG

## Slide 8: Conception du circuit d’acquisition :
Caractéristiques du signal EMG de surface
Sources de bruit dans l’acquisition du signal EMG de surface
Recommandation SENIAM
Conception du circuit
Amplitude du signal
Spectre du signal
Artefacts de mouvements
Bruit ambient
Bruit inhérent
Bruit des électrodes
Recommandation concernant :
Le type d’électrodes
L’emplacement des électrodes
La distance inter-électrodes
La configuration des électrodes …

## Slide 9: Schéma bloc du circuit d’acquisition :

## Slide 10: Schéma bloc du circuit d’acquisition :
Electrodes
Préamplificateur
Détecteur d’enveloppe
Redresseur
Etage d’amplification

## Slide 11: Classification du signal EMG

## Slide 12: Système de classification :
Signal EMG
Mouvement de flexion
Mouvement d’extension
Système de classification

## Slide 13: Structure du Système de classification :
Acquisition des données
Extraction des caractéristiques
Classifieur
Classes

## Slide 14: Schéma bloc du système de classification :
Base de données
Organisation de la base de données
Extraction des caractéristiques
Segmentation
Boxplot
Validation croisée
Entraînement et test du classifieur
Equation de l’hyperplan

## Slide 15: Base de données :
Le protocole utilisé est le suivant :
: Le bras du volontaire est en extension compète.
: Le volontaire exécute une flexion complète.
: Le volontaire reste en flexion complète.
: Le volontaire exécute une extension compète.
: Retour vers l’état initiale.

## Slide 16: Base de données :
Découpage de la base de données :
Base de données de test
(40)
Base de données d’entrainement
(80)
Base de données principale
(120)

## Slide 17: Schéma bloc du système de classification :
Base de données
Organisation de la base de données
Extraction des caractéristiques
Segmentation
Boxplot
Validation croisée
Entraînement et test du classifieur
Equation de l’hyperplan
Notes: L'étape suivante consiste à l'organisation de la base de données afin de la traiter par la suite.

## Slide 18: Organisation de la base de données :
La base de données a été organisé de façon à extraire la flexion et l’extension de chaque signal.

## Slide 19: Schéma bloc du système de classification :
Base de données
Organisation de la base de données
Extraction des caractéristiques
Segmentation
Boxplot
Validation croisée
Entraînement et test du classifieur
Equation de l’hyperplan
Notes: Pour permettre une application en temps réel, une segmentation était nécessaire.

## Slide 20: Segmentation :
Chaque flexion et extension de la base de données a été segmenté de la manière suivante :

## Slide 21: Schéma bloc du système de classification :
Base de données
Organisation de la base de données
Extraction des caractéristiques
Segmentation
Boxplot
Validation croisée
Entraînement et test du classifieur
Equation de l’hyperplan
Notes: L’étape suivante consiste à l'extraction des caractéristiques.

## Slide 22: Choix des caractéristiques :
Nous avons choisi les caractéristiques suivantes :
IEMG (Integrated EMG).
MAV (Mean Absolute Value).
RMS (Root Mean Square).
ZC (Zero Crossing).
WL (Waveform Lenght).
AMP_MAX (Maximum Amplitude).

## Slide 23: Schéma bloc du système de classification :
Base de données
Organisation de la base de données
Extraction des caractéristiques
Segmentation
Boxplot
Validation croisée
Entraînement et test du classifieur
Equation de l’hyperplan

## Slide 24: Boxplot :

## Slide 25: Boxplot :
IEMG
MAV
RMS
ZC
WL
AMP-MAX
IEMG
MAV
WL
AMP_MAX
Boxplot
Notes: De cette façon nous avons sélectionné les caractéristiques regroupées dans le schéma ci-contre.

## Slide 26: Schéma bloc du système de classification :
Base de données
Organisation de la base de données
Extraction des caractéristiques
Segmentation
Boxplot
Validation croisée
Entraînement et test du classifieur
Equation de l’hyperplan
Notes: Pour une évaluation finale des caractéristiques sélectionnées, nous avons procédé par la suite à l’entrainement et au test du classifieur. Le classifieur que nous avons choisi est les SVM.

## Slide 27: SVM :
Notes: Ce classifieur consistent à déterminer l’hyperplan permettant de séparer, au mieux, deux classes tout en garantissant la marge la plus grande entre ces dernières.

## Slide 28: Entraînement et test du classifieur (SVM) :
Vecteur à 1 caractéristique | Précision
IEMG | 50,93 %
MAV | 50,00 %
WL | 80,31 %
AMP_MAX | 72,50 %
Vecteur à 2 caractéristiques | Précision
WL+IEMG | 80,31 %
WL+MAV | 80,93 %
WL+SSC | 81,56 %
WL+AMP_MAX | 83,12 %
WL+STD | 80,93 %

## Slide 29: Entraînement et test du classifieur (SVM):
L’optimisation de l’entrainement du classifieur a permis d’obtenir une précision de 83,75 %.
Entraînement du SVM Vecteur (WL+AMP_MAX)
MATLAB
Optimisation du SVM Vecteur (WL+AMP_MAX)
Précision = 83,12 %
Précision = 83,75 %
Test
Test

## Slide 30: Schéma bloc du système de classification :
Base de données
Organisation de la base de données
Extraction des caractéristiques
Segmentation
Boxplot
Validation croisée
Entraînement et test du classifieur
Equation de l’hyperplan
Base de données
Organisation de la base de données

## Slide 31: Validation croisée :
VALIDATION DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION
Différence = 0,52%
Précision =84,27%
Précision = 83,75%
Validation croisée
k=480
Entraînement SVM
Vecteur (WL+AMP_MAX)
Test
Test

## Slide 32: Schéma bloc du système de classification :
Base de données
Organisation de la base de données
Extraction des caractéristiques
Segmentation
Boxplot
Validation croisée
Entraînement et test du classifieur
Equation de l’hyperplan

## Slide 33: Equation de l’hyperplan :
Vecteur de dimension 2
L’hyperplan d’ordre 2
L’hyperplan séparateur est une droite
MATLAB
Equation de l’hyperplan :

## Slide 34: Equation de l’hyperplan :

## Slide 35: Système d’actionnement

## Slide 36: Choix du système d’actionnement :
Nous avons opté pour un servomoteur associé à un système d’engrenage.
Caractéristiques du servomoteur HDKJ D3625MG | 
Tension d’alimentation | 4,8 V à 7,4 V
Couple | 26 kg.cm
Vitesse de rotation | 142 rpm
Dimensions | 19 X 54 X 45 mm
Poids | 67g

## Slide 37: Implémentation sur microcontrôleur

## Slide 38: CHOIX DE LA CARTE électronique :
Nous avons opté pour une carte ARDUINO MAGA 2560.
Caractéristiques ARDUINO MEGA 2560 | 
Fréquence de l’horloge | 16 MHz
Mémoire flash | 256 kB
Mémoire SRAM | 8 kB
E/S numériques | 54
Entrées analogiques | 16

## Slide 39: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI

## Slide 40: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI

## Slide 41: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI

## Slide 42: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI

## Slide 43: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI
Puis la caractéristique WL est, par la suite, calculé.

## Slide 44: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI

## Slide 45: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI

## Slide 46: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI

## Slide 47: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI

## Slide 48: Organigramme :
Exécution de la flexion
Exécution de l’extension
La classe est Flexion
Début
Calcul de WL
Calcul de WL_droite
La classe est EXTENSION
Détermination de AMP_MAX
Acquisition du segment
Entrer les paramètre a et b
WL<WL_droite
OUI